## Notice
Notice:
Ce document excel est une annexe du rapport sur la gestion des alarmes des dispositifs médicaux dans les établissements de santé.
Il permet d’auditer les pratiques d'un service en matière de gestion des alarmes.
Il s'adresse au personnel médical et paramédical du service audité (cadre de santé, médecin référent du matériel). Vous pourrez compléter cet audit par quelques questions adressées au service biomédical, à la fin du questionnaire.
Identifiez les alarmes les plus importantes à gérer (en fonction du risque patient, du ressenti du personnel, de la contribution à l’”alarm fatigue”) – sans se limiter au monitorage. Le choix de ces alarmes est propre à votre unité de soins et fonction de vos besoins.
Pour chacune de ces alarmes, vérifiez la bonne gestion d’alarme à l’aide du document d’audit.
Le document d’audit est un tableur excel à remplir pour chaque type d’appareil.
Par exemple, si vous avez identifié que les alarmes les plus importantes à gérer sont la fréquence cardiaque sur le moniteur, la Sp02 sur le moniteur et les pressions sur le respirateur, vous remplirez une fois le document d’audit pour le moniteur et une seconde fois sur le respirateur.
Les questions sont sur la feuille "Questionnaire". Voici les réponses possibles, à indiquer dans la colonne "Votre évaluation" et leur score associé:
- oui 1
- action en cours ou prévue 0
- non -1
- non applicable ou non paramétrable non comptabilisé
La colonne "Vos commentaires" est libre.
Les questions concernent le paramétrage du dispositif (est-il adapté?), les procédures du service, et la connaissance des utilisateurs de ce paramétrage et de ces procédures.
Une synthèse sous forme de moyennes et de graphes est donnée dans la feuille "Résultats", pour vous aider à prioriser et assurer le suivi de vos actions d’amélioration.
Les réponses "Non applicable ou non paramétrable" ne sont pas comptabilisées dans les moyennes. Touitefois, si l'ensemble d'une catégorie a été cotée "non applicable ou non paramétrable", sa moyenne sera nulle.
Interprétation: plus le résultat est proche de 1, plus la gestion des risques liée à cette alarme est bonne.
Rappel de quelques définitions utiles pour répondre au questionnaire:
Limite d’alarme : La condition d’alarme est la plupart du temps déterminée par un seuil appelé limite d’alarme.
Préréglage d’alarme par défaut : Lorsque cette limite d’alarme a un préréglage activé automatiquement par le système, on parle de préréglage d’alarme par défaut. Ce préréglage inclut aussi les caractéristiques de désactivation du signal, notamment la durée de la pause de l’alarme,
Arrêt de l’alarme, Pause de l’alarme : La pause de l’alarme a une durée définie. Elle ne doit pas être confondue avec l’arrêt (de durée illimitée). Certains systèmes peuvent rappeler à l’opérateur l’état de désactivation en cours par un signal de rappel périodique.
La désactivation peut s’appliquer à une condition d’alarme individuelle, à un groupe de conditions d’alarme, au système d’alarme dans son ensemble ou à une partie d’un système réparti.
Acquittement : Lorsque l’opérateur désactive volontairement le signal d’alarme sonore associé aux conditions d’alarme actives, on dit que le système d’alarme est dans l’état Acquitté. Dans ce cas, la désactivation peut durer un temps défini ou jusqu’à résolution de chaque condition d’alarme. On appelle aussi parfois« silençage » cet acquittement, mais l’utilisation des termes de la norme permet d’éviter les confusions entre une diversité de termes qui peuvent décrire des situations diverses (silençage, inhibition, suspension, etc.). Lorsqu’il initie l’état acquitté, l’opérateur reconnaît que certaines conditions d’alarme existent, et qu’il ne souhaite plus recevoir de signaux d’alarme sonores les concernant, mais que dans le même temps, il souhaite être alerté de toute nouvelle condition d’alarme qui pourrait apparaître afin d’attirer son attention sur une situation potentiellement nouvelle.
Système d’alarme intelligent : Un système d’alarme qui prend des décisions logiques, à partir d’informations qu’il surveille, sans intervention d’un opérateur (par exemple: modification de la priorité d’une alarme, écrasement d’une condition d’alarme par une autre condition d’alarme de priorité supérieure, pondérations ou combinaison de paramètres, temporisation) est appelé système d’alarme intelligent.
Temporisation: le signal d’alarme ne se déclenche que si la condition d’alarme persiste un temps défini

## Questionnaire
Date:
Service:
Dispositifs:
1. L’alarme appropriée se déclenche au bon moment :
| Type | Votre évaluation | Vos commentaires | Votre score | prise en compte | explication
Préréglage d’alarmes par défaut (au démarrage du dispositif)
Le préréglage d’alarmes par défaut est adapté ? Remarque: le préréglage d'alarmes par défaut peut être le préréglage d'usine, le réglage choisi pour le dernier patient ou un préréglage par défaut choisi, modifiable par les administrateurs | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0 | un score est attribué à chaque réponse: 1 ou oui, -1 pour non, 0 sinon. Le score est pris en compte (1) si la réponse est oui, en cours ou non. Le score ne sera pas pris en compte (0) si la réponse est "non applicable" ou laissée à "Votre choix?"
Le préréglage d’alarmes par défaut choisi a été validé par les médecins du service? Remarque:Si le péréglage d'alarme par défaut n'est pas modifiable, même par les administrateurs, sélectionner "Non applicable") | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
L'enregistrement de la validation du préréglage par défaut est conservé dans le service ? Remarque: Si le péréglage d'alarme par défaut n'est pas modifiable, même par les administrateurs, sélectionner "Non applicable") | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
Le préréglage d'alarmes par défaut est connu des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
Le préréglage d’alarmes par défaut est revu périodiquement pour adaptation éventuelle au contexte ? Remarque : Si le péréglable d'alarme par défaut n'est pas modifiable, même par les administrateurs, sélectionner "Non applicable". | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
Utilisation
Il existe une procédure qui décrit les consignes d’individualisation du réglage de cette (ces) alarme(s), pour ajustement aux besoins évolutifs du patient ? Cette procédure décrit quels ajustements sont possibles (ex: modification des limites d’alarme, adaptation à un patient pédiatrique, sous CEC, porteur d'un pacemaker) et par qui. | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
La procédure qui décrit les possibilités d’individualisation du réglage de cette (ces) alarme(s) pour ajustement aux besoins évolutifs du patient est connue des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
Les contrôles des alarmes à l'ouverture de la salle et entre les patients sont faits et enregistrés? (Notamment au bloc) | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
La durée de désactivation engendrée par l’acquittement d’une alarme est adaptée ? Remarque: cf. définition dans la feuille "Notice". La durée de désactivation engendrée par l’acquittement d’une alarme peut être illimitée (jusqu’à résolution de la condition d’alarme) ou limitée à un temps défini | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
La durée de désactivation engendrée par l’acquittement d’une alarme est connue des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
La durée de la pause d'alarme est adaptée ? Remarque: si la durée de pause de l'alarme n'est pas paramétrable, ou si cette alarme ne peut pas être mise en pause, sélectionner "Non applicable" | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
La durée de la pause d'alarme est connue des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
La façon dont la pause ou l’arrêt de l'alarme est indiquée (affichage, son) est connue des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | somme des réponses à prendre en compte dans la moyenne pour cette catégorie
2. la personne appropriée reçoit cette alarme et l’identifie correctement
| Type | Evaluation | Commentaires | score | prise en compte
Alarme sonore: Le volume sonore est adapté aux besoins du service | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Alarme sonore: Les utilisateurs savent reconnaitre le dispositif émetteur à partir du signal sonore ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
Alarme sonore: Les utilisateurs savent reconnaitre le niveau de priorité de l'alarme à partir du signal sonore ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
Alarme visuelle : Les utilisateurs savent reconnaître le niveau de priorité de l'alarme à partir du signal visuel. | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
0
3. une réponse appropriée est apportée au patient dans un délai approprié
| Type | Evaluation | Commentaires | score | prise en compte
Il existe une procédure de travail explicitant l’acquittement d’alarme (Qui ? Comment ?) ? | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
Les utilisateurs connaissent la procédure explicitant l’acquittement d’alarme ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
Le rôle de chacun est clair en ce qui concerne l'attribution des patients par soignant. | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
Une formation à la gestion des alarmes (préréglage par défaut, individualisation du réglage d’alarme, acquittement et réponse) est assurée systématiquement pour tout nouvel utilisateur arrivant dans le service ? | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
Une mise à jour/rappel des connaissances des utilisateurs sur les alarmes est assurée régulièrement ? | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
Il existe un document de traçabilité de ces formations. | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
0
4. Report ou Concentration: les alarmes sont renvoyées vers un système de report (centrale, bandeau, inter-chevet, Bip, smartphone, ...) ou un concentrateur. Remarque: A la différence d'un report, un concentrateur est un système permettant le regroupement des alarmes venant de différents types d'équipements. Dans la suite du questionnaire on conservera le terme report pour l'ensemble des dispositifs y compris les concentrateurs
| Type | Evaluation | Commentaires | score | prise en compte
Le report d’alarme est adapté ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Est-ce que les dispositifs générant les alarmes sont localisés correctement sur le système de report d'alarme (numéro de la chambre)? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
L’ensemble des dispositifs du service générant des alarmes sont configurés de manière identique en ce qui concerne le report d’alarme ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Le volume sonore conservé (ou pas) au chevet sur le dispositif ayant généré l'alarme, malgré le report d'alarme, est adapté ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Le filtre définissant dans quels cas une alarme est transmise vers le système de report (par exemple, en fonction de son niveau de priorité) est adapté ? Remarque: Attention, si le système est configuré pour que seules les alarmes prioritaires rouges soient transmises, une alarme technique jaune indiquant le non-fonctionnement de l’appareil (par exemple, perte de signal ECG) ne sera pas transmise. Au contraire, la transmission de toutes les alarmes risque d’entrainer une trop grande quantité d’alertes. | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Le filtre définissant dans quels cas une alarme est transmise vers le système de report (par exemple, en fonction de son niveau de priorité) a été validé cliniquement ? | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
Le filtre définissant dans quels cas une alarme est transmise dans le système de report (par exemple, en fonction de son niveau de priorité) est connu des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
Fonction acquittement sur le système de report
La poursuite ou non d'un signal d'alarme sur le dispositif ayant généré l'alarme malgré un acquittement sur le système de report est adaptée ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
La poursuite ou non d'un signal d'alarme sur les autres dispositifs intégrés au système de report malgré l'acquittement sur le système de report est adaptée ? Ces autres dispositifs peuvent être les autres bips mis en réseau, ou les autres moniteurs en inter-chevet | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
La durée de désactivation de l'alarme sur le système de report après acquittement est adaptée? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Si une nouvelle alarme est générée par le dispositif à l'origine de la première alarme, elle est transmise au système de report malgré l'acquittement de l'alarme initiale sur le système de report ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Le fonctionnement de l'acquittement sur le système de report est connu des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
Arrêt/Pause sur le système de report
La poursuite ou non de l'alarme sur le dispositif au chevet lorsque l'alarme a été mise en arrêt ou en pause sur le système de report est adaptée ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
La durée de la pause de l'alarme sur le système de report est adaptée ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
L'indication visuelle et/ou sonore de la pause ou de l’arrêt d'une alarme sur le système de report est adaptée ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Le fonctionnement de l'arrêt et de la pause de l'alarme sur le système de report est connu des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
En cas de dysfonctionnement du système de report
Une procédure exceptionnelle permettant de faire face à un dysfonctionnement du système de report a été établie ? ( Ex: volume sonore remis au maximum dans les chambres, ouverture des portes ) | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
La procédure exceptionnelle en cas de dysfonctionnement du système de report est connu des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
Le système d’alarme est programmé pour élever automatiquement le volume sonore de chevet en cas de dysfonctionnement du système de report ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Système intelligent cf. définition dans la feuille "Notice"
Si système de report permet une gestion "intelligente" des alarmes par combinaison de plusieurs alarmes, modification des priorités ou temporisation (cf. définition dans la feuille "Notice"), ces fonctionalités sont paramétrées de façon adaptée. | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Le paramétrage de "l'intelligence" du système de report a été validé par les médecins du service et a fait l'objet d'un enregistrement ? | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
Le fonctionnement de "l'intelligence" du système de report est connu des utilisateurs ? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
centrale de surveillance
La centrale est configurée de manière à visualiser la totalité des patients surveillés en permanence? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Il y a une procédure qui détermine ce que doit faire la personne présente à la centrale en cas de déclenchement d’un signal d’alarme? | procédure | Votre choix? |  | 0 | 0
La procédure qui détermine ce que doit faire la personne présente à la centrale en cas de déclenchement d’un signal d’alarme est connue des utilisateurs? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
bips et inter-chevet
Le système est configuré de manière à ce que chaque soignant reçoive les informations concernant les patients dont il a la charge? Ex: paramétrage des zones d’inter-chevet ; paramétrage de la transmission sur mobiles | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Le paramétrage de l'escalade d’alarme (sur bips ou inter-chevet) est adapté ? | paramétrage | Votre choix? |  | 0 | 0
Si le système prévoit un arrêt de l’escalade et un arrêt du report de toutes les alarmes du patient dès confirmation de prise en charge par un des soignants, ce fonctionnement est connu des utilisateurs? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
En cas de report sur mobile, les utilisateurs connaissent les risques résiduels (non sécurisés par le système) en cas de batterie vide d'un mobile, mobile éteint, volume sonore du mobile coupé, perte de communication entre le système de centralisation et un mobile, et savent comment gérer ces risques? | connaissance | Votre choix? |  | 0 | 0
0
5. Questions techniques
Il y a une procédure connue des utilisateurs qui précise qui peut modifier le préréglage d’alarme par défaut et comment sont enregistrées ces modifications ? Remarque: Si le préréglage d'alarme par défaut n'est pas modifiable par les utilisateurs non administrateurs, ou protégé par un code technique, sélectionner "Non applicable" | technique | Votre choix? |  | 0 | 0
Le préréglage d’alarmes par défaut est vérifié lors de toute nouvelle mise en service, après toute maintenance corrective ou préventive et après toute mise à niveau logicielle ? Remarque: Si le péréglage d'alarme par défaut n'est pas modifiable, même par les administrateurs, sélectionner "Non applicable", | technique | Votre choix? |  | 0 | 0
L'enregistrement de la vérification du préréglage par défaut lors d'une nouvelle mise en service et après toute maintenance, précisant qui a contrôlé et quand, est conservé ? Remarque: Si le péréglage d'alarme par défaut n'est pas modifiable, même par les administrateurs, sélectionner "Non applicable". | technique | Votre choix? |  | 0 | 0
Le préréglage d’alarmes par défaut est connu du service biomédical ? | technique | Votre choix? |  | 0 | 0
Le service biomédical dispose des connaissances et des éventuels outils lui permettant de reprogrammer le préréglage après les maintenances ou sur les appareils de prêt ? Remarque: Si le péréglage d'alarme par défaut n'est pas modifiable, même par les administrateurs, sélectionner "Non applicable". | technique | Votre choix? |  | 0 | 0
0

## Résultats
Résultats de l'audit de gestion des alarmes |  | 0
0 |  | 0
thème | moyenne |  | explication
L’alarme appropriée se déclenche au bon moment | 0 |  | si l'ensemble de cette catégorie n'est pas à prendre en compte (réponse "non appropriée" ou case laissée avec "choix?") alors on ne calcule par la moyenne, on met 0 pour cette catégorie. Sinon, on fait la moyenne des scores à prendre en compte (oui, en cours, non).
La personne appropriée reçoit cette alarme et l’identifie correctement | 0
Une réponse appropriée est apportée au patient dans un délai approprié | 0
Système de report | 0
type | moyenne
paramétrage du système | 0 |  | si (l'ensemble des lignes ayant le type "paramétrage") est côté avec une prise en compte 0, alors on compte 0 pour ce type. Sinon, on calcule la moyenne des scores des lignes paramétrage à prendre en compte. (sommes des scores des lignes "paramétrage"/ nombre de lignes "paramétrage" ayant une prise en compte 1)
procédures et organisation | 0
connaissance des utilisateurs | 0
technique | 0

## Evaluation (hidden)
1. Oui
2. Action en cours ou prévue
3. Non
4. Non applicable ou non paramétrable
Votre choix?